물품구매 규격서

품명	단위	수량	비고
폐기능검사기 ( Spirometer )	set	1

※ 본원 OCS시스템인 MEDIOS-Ⅲ 및 EMR과 연동되어 결과의 전송, 저장 및 검색이 가능하도록 자동화가 구축되어야 함.

A. 특 징 ;

1. 미국 ATS기준에 부합 또는 우수한 기능

2. 정확하고, 재사용 할수 있는 결과

3. 조합식 구성을 할 수 있다.

4. 측정검사와 동시에 실제 정보와 그래프를 볼 수 있다.

5. 환자정보의 재입력없이 결과 전,후 검사결과를 볼수있다.

6. 컴퓨터에 의해 구동되는 장비

7. 센서에 열선장치가 없어 약물소독이 가능하다.

B. 사양 :

1. 사용범위 :Applications

1) Forced Vital Capacity

2) Flow Volume Loops

3) Slow Vital Capacity

4) Maximal Voluntary Ventilation

2. 유량장치

1) 종류 :  Pneumotach

2) 범위 : ±18 L/sec

3) 해상도 : 8.64ml/sec

4) 정확도 : ±3%

5) 데드스페이스 : 39ml

6) 호흡저항 : <1.20 cmH2O/L/sec

3. 수행기능

1) 환자정보를 이름,환자번호,지역,병력에 의해 정리할수 있다.

2) 30개 이상의 환자검사결과 보고서 양식을 볼 수있다.

3) 소모성 pneumotach를 사용하여 환자의 감염을 차단할 수 있다.

4) 자동보상기능이 있어서 정확한 정보를 얻을 수있다.

5) 미국 ATS기준에 적합한 환자검사정보를 자동으로 기억 저장하는 기능

6) 환자의 출력범위따라 자동으로 측정범위가 변화한다.

7) 검사진행정도에 따라 자동적으로 다음단계가 진행된다.

8) 환자의 시작에 맞추어 자동측정이 진행된다.

9) 환자결과 보고서에 여러 가지 테스트결과를 입력할수있다.

10) 환자정보관리를 시스템에 맞게 조율할 수 있다.

11) 환자 모든결과 파일을 저장,재생,보관가능하며 프린터로 출력할 수있다.

12) 키이하나로 환자의 정보를 보면서 순간적으로 중요 정보를 발췌해서

결과 보고서에 포함시킬수있다.

4.입력전원 : 220V/60Hz

C. CONSISTS OF :

1.   Spirometer(220V/60HZ)　                         1ea

2.   Breeze Suite Software                             1ea

3.   Pulmonary Consult software                       1ea

4.   Three Liter calibration syringe                    1ea

5.   Prevent Filter (100/cs)                            1cs

6.   Pneumotach (24/cs)                  　           1cs

7.   HP Pentium IV Computer                          1ea

8.   HP Monitor(17"TFT-LCD)                        1ea

9.  Operation Manual                                 1ea

D. REMARKS  :

1. 무상보증기간 장비설치/성능시험 후 3년 (납품시 하자이행증권 제출)

2. 식품의약품안전청의 허가된 품목이어야 한다.(납품시 허가증 제출)

3. 계약자는 장비 운용에 관한 전문 교육 기회를 제공하여야 한다.