물품구매규격서

품 명	단 위	수 량	비고
전자내시경 시스템	set	1

가. 기준사양

1. 전자 위내시경

1) 선단부       시야각    140˚ 이상

시야폭    최소 3-5mm이하  to  최대 100mm이상

2) 사용부 외직경          9.8mm 이하

3) 만곡부                 Up 210˚ 이상, Down 90˚ 이상

Right 120˚ 이상, Left 120˚ 이상

4) 유효길이               1050mm 이상

5) 총길이                 1350mm 이상

6) 채널 내 직경           2.8mm 이상

7) CCD                   HD

2. 비디오 시스템 센터 및 광원장치

1) 색변환 영상 강화 기능

2) HD(High Definition Image) 영상

3) 디지털 영상 기능

4) 단계별 윤곽 기능(ENH 3단계, COLOR 3단계 이상)

5) 자동 노출 조정 기능(Auto IRIS 기능)

6) 디지털 영상 확대 기능

7) 램프 : 300W 제논 램프

8) 수명 : 500 시간

9) 전원 : 120V ～ / 60Hz

10) 냉각방식 : 공냉식

3. HD LCD 메디칼 모니터(19인치)

4. 내시경 카트

1) 내시경장비 거치와 이동이 원활해야 한다.

2) LCD 모니터 부착이 가능한 LCD Arm이 있어야 한다.

6. 의료용 흡입기(석션)

1) 스탠드 / 이동식 타입

2) 피스톤 / 실린더 방식

3) 흡입병: 3000cc X 2개, 보조병: 200CC 1개

4) 흡입압력: 740mmHg(98.659kPa)

5) 흡입용량: 50L/Mim

6. EMR 및 PACS 연동 장치(Gateway with Recording System)

7. 내시경 자동 세척기

1) 회전분사식, 채널순환식, 소독액 침전식 세척방법

2) 방수 체크(Leakage Test) 기능

3) 크기: 520(폭) X 520(깊이) X 910(높이) mm

8. 내시경 보관장

1) 내시경 스코프 6구 장착가능

2) 자외선 및 온열 소독 기능

3) 재질 : SUS 304

4) 규격: 1200 X 400 X 2100

나. 구  성

1. 전자 위내시경                     2 셋트

2. 비디오 시스템 센터 및 광원장치      1 셋트

3. HD LCD 메디칼 모니터(19인치)       1 셋트

4. 내시경 카트                         1 셋트

5. 의료용 흡입기(석션)                  1 셋트

6. 영상 전송 장치(Gateway)             1 셋트

7. 내시경 자동 세척기                  1 셋트

8. 내시경 보관장                       1 셋트

다. 비  고

1. 장비의 설치와 작동에 관한 서비스는 무상으로 유능한 엔지니어에 의해 실행하여야

하며, 작동검사 (performance test) 및 검수에 합격하고 무상보증 (warranty) 기간은

3년으로 하며 하자이행증권을 제출하여야 한다.

2. 계약자는 어떠한 상황에서나 애프터서비스를 위하여 공장에서 교육을 받은 한국에

상주하는 서비스인력을 제공하여야하며 입찰자는 애프터서비스를 위하여 교체 부품

을 보관하여야 한다.