물품구매 규격(사양)서

확인자  부서명: 산부인과   직위:과장      성명: 조승완  (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		디지털 초음파 진단장치 ( Digital Ultrasound system)	set	1

1. 일반적인 요구사양

1. 무상서비스기간이 3년 이상인 제품

2. 본원의 PACS와 연동이 가능한 제품

Dicom 3.0을 지원하고 PACS 네트워크에 연결가능제품

3. 이 시스템으로 복부, 산부인과, 외/내과, 심장, 혈관, 근골격, 유방, 비뇨기과,

등에 포괄적으로 사용 가능제품

4. CPWG를 채용하여 초광대역의 송신및 ExPHD 수신에의한 브로드밴드 하모닉

영상을 구현할 수 균일화된 영상을 제공가능제품

5. 넓은 주파수의 광역대를 자동으로 보내고 받기 때문에 최적의 민감도와 컬러의

해상도를 유지하는 제품

6. 사용자 편리하도록 설정이 가능한 제품

7. 모니터 크기는 15인치 이상인 제품

2. 사 양

1. 스캔방법

1) 전자 컴벡스 어레이 프로브

2) 전자 리니어 프로브

2. Interface

1)15'이상의 넓은 시야각을 갖는 고해상도의 디스플레이

2)빠른 실행키와 액티브모드

3. 표시모드 :

(1) B 모드

(2) M 모드

(3) 칼라M모드

(4) 프리 앵글 M모드 1개 또는 3개

(5) 칼라도플러모드

(6) 파워플로우모드

(7) 다이렉트 도플러모드

(8) 연속 도플러모드

(9) e-플로워모드

(10) 다이렉트 e-플로워모드

(11) TDI (티슈 도플러 이미징)모드

(12) 듀얼 다이나믹 디스플레이(DDD) 모드

(13) 다이나믹 슬로모션 디스플레이 (DSD) 모드

4. 아답티브 이미지 프로세싱 (AIP) 또는 SDMR 또는 SRI

5. 스페셜 컴파운드이미지(SCI) 또는 스페셜 컴파운드 이미지

또는 크로스빔

6. 이미지 옵티마이저 또는 퀵스캔

7. 브로드밴드 하모닉 또는 티지시 하모닉 이미지(THI) 또는

코드하모닉이미징

8. 프리앵글 M-모드 3라인 또는 그 이상

9. 다이나믹 슬로모션 디스플레이 모드 또는 동등기능

10. e-플로우 모드 또는 동등기능

11. 시스템 다이내믹 레인지 : 188dB 또는  200dB

12. 최대프레임 비율 : 900프레임 f/s 또는  그 이상

13. 동작가능탐촉자포트의수:3포트또는그이상

14. 고해상  17인치 모니터 또는 21.5인치

15. 10.1인치 LCD 터치 판넬 또는 10.4인치

16. 메인유니트하드디스크  320GB 또는 그 이상

17. DICOM네트워크

3. 구  성

1. 메인 (영상 유니트 포함) 시스템

- LCD칼라모니터17인치또는21.5인치

- LCD 터치판넬 10.1인치 또는 10.4인치

2. 탐촉자 :

가.전자식컴백스섹터탐촉자적용범위

적용범위: 일반복부

모델: UST-9130 또는 C2-6IC

나. 전자식 컴백스 섹터 탐촉자 적용범위

적용범위: 자궁, 비뇨기과

모델: UST-9118 또는 E3-12A

3. 아답티브 이미지 프로세싱 (AIP) 또는 SDMR 또는 SRI

4. 스페셜 컴파운드 이미지 (SCI) 또는 SCI 또는 Xbeam

5. 이미지 옵티마이저 또는 퀵스캔 또는 Auto Optimize

6. 다이나믹 슬로우 모션 표시 이미지 기능(DSD)

7. 브로드밴드하모닉에코또는동등기능

8. E-플로우또는그이상

9.프리앵글M-모드3라인또는그이상

10. 다이컴 3.0

11. 흑백 프린터

12. 기본 악세사리

- 사용자설명서

4. 비  고

1. 설치와 동작은 메이커에서 교육된 엔지니어에 의하여 시행

되어야 한다.

2. 3년이상의 무상기간은 계약자에게제공되어져야한다.