자동혈구분석기 사양요구서

2014. 12. 26.

진단검사의학과 과장 정태은 (인), 실장 임낙순 (인)

물품분류번호	품목번호	품명	단위	수량
9027-80-2090	1	Automated Hematology Analyzer	System	1

1. RBC, WBC, Platelet, Reticulocyte, Body fluid (CSF 포함) 검사가 가능하고,

체액검사의 경우 별도의 시약이 필요없으면서 2종 (PMN/MN 포함) 이상

의 백혈구 감별계산이 가능할 것.

2. NE, Lymph., Mono., Eos., Baso. 를 포함하여 5종 이상(5-Diff.)의 백혈구

감별계산 검사가 가능할 것.

3. 자동 검체운송 시스템이 장착되어 있고, closed/open tube 모두 사용이

가능할 것.

4. 시간당 100 검체 이상의 CBC+5-Diff. 검사가 가능할 것.

5. Back-up이 가능하고, Back-up 장비를 포함하여 시간당 200 검체 이상의

CBC+5-Diff. 검사가 가능할 것.

6. 검사가 의뢰된 목록 및 검사결과가 양방향 인터페이스를 통해 병원서버

로 상호전달 가능할 것(upload and/or download).

7. 자동 및 수동 barcode-reader가 장착되어 검체인식이 가능할 것.

8. 장비설치후 필요시 무상으로 software up-grade를 지원할 것.

9. 무상 AS 기간은 3년으로 할 것.

10. 해당되는 세부사양은 첨부한 A 또는 B로 할 것.