S P E C I F I C A T I O N

===========================

HS. No.   Item No.                        Description                                      Q'ty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9027.80.                  Automated Hematology & ReticulocyteAnlyzer                  1 system

2090

A.  특    징

1.	혈액분석장치의 로그정보를 실시간으로 취득 후 분석하므로 장치의 이상 여부를 모니터링하여	고장발생을 예방하며, 이상 발생시 신속한 서포트를 실시한다.

2.	장치의 사용빈도에 대응하여 필요시에 부품을 효과적으로 교환하여 장치의 컨디션을 항상	최상으로 유지한다.

3.	일일 유지보수작업은 Shut-down에 한정하며, 사용자에 의한 정기적 튜브 교환 및 세정 작업이	불필요하므로 매우 편리한 환경을 제공한다.

4.	RFID 태크가 부착된 카트리지 염색액을 사용하므로 시약을 오인하여 잘못 장착하는 위험을	제거하였으며, 또한 시약을 색상별로 구분하여 사용자에 의해 쉽게 교환이 가능하다.

5.	WDF 채널을 도입하여 WBC의 검사결과의 정확성이 더욱 향상되어 화학요법 및 세포요법 관리	목적으로 WBC의 모니터링시 도움을 줄 수 있다.

6.	헤모글로빈 측정을 위해 비독성 시약인 Cyanide Free 시약을 사용하여 환경 오염 방지 및	사용자를 안전하게 보호한다.

7.	검체량이 적은 소아나 노인의 샘플분석에 필수적인 Capillary mode를 갖추고 있다.

8.	검사 결과에 이상이 발견되었을 경우, Auto sampler에서 샘플을 반대로 이동시켜 자동 재검을	실시하는 기능이 있어 TAT를 감소시킬 수 있다.

9.	모든 샘플에서 CBC모드로만 검사하여도 NRBC의 결과가 기본으로 제공되어야 하며	자동적으로 WBC의 결과를 보정하는 기능이 있다.

10.	별도 시약의 추가 없이 체액검사(Body Fluid) 기능이 있어야 하며, CSF(Cerebrospinal Fluid),	Pleural Fluid, Peritoneal Fluid, Synovial Fluid 등이 검사 가능해야 한다.

11.	향후 혈액분석장치 및 슬라이드 제작장치가 최대 9대까지 추가 확장이 가능해야 하며 검사실	환경에 최적화된 통합혈액분석시스템을 제공한다.

B.  사    양

1.  측정원리

1) Hydro Dynamic Focusing DC Detection

2) Flow Cytometry method using semiconductor laser

3) SLS-Hemoglobin method

2.  검사항목 및 목적에 따른 측정모드 선택

(1) Whole blood mode

1) CBC+NRBC mode

2) CBC+DIFF+NRBC mode

3) CBC+DIFF+RET+NRBC mode

4) CBC+RET+NRBC mode

(2) Body Fluide mode

1) CBC mode

2) CBC+DIFF mode

3.  측정항목

(1) Whole blood/Pre-dilution mode

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV,	P-LCR, PCT, NRBC#, NRBC%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%,	LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%, RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR,

RET-He, IPF

(2) Body Fluid Mode

WBC-BF	(White blood cell (leukocyte) count)

RBC-BF	(Red blood cell (erythrocyte) count)

MN#	(Mononuclear count)

PMN#	(Polymorphonuclear count)

MN%	(Mononuclear percent)

PMN%	(Polymorphonuclear percent)

TC-BF#	(Total nucleated cell count)

4.  처리속도

(1) Whole blood mode

1) CBC	:	200 samples/hr 이상

2) CBC+DIFF	:	200 samples/hr 이상

3) CBC+DIFF+RET	:	83 samples/hr 이상

4) Body Fluid	:	40 samples/hr 이상

(2) Pre-diluted mode

1) CBC	:	180 samples/hr 이상

2) CBC+DIFF	:	180 samples/hr 이상

3) CBC+DIFF+RET	:	53 samples/hr 이상

4) Body Fluid	:	40 samples/hr 이상

5.  데이타 저장능력

1) 저장 검체수	:	100,000 samples 이상

2) 환자 정보	:	10,000 레코드 이상

3) Q.C. 파일	:	99 파일, 파일당 300 플롯

4) 시약교체이력	:	5,000 레코드 이상

5) 유지보수이력	:	5,000 레코드 이상

6.  검체량

1) Whole blood mode	:	약 88uL 이하

2) Pre-diluted mode	:	약 70uL 이하

3) Body fluid mode	:	약 88uL 이하

7.  정밀도

1) WBC	:	C.V.  3.0% 이하

2) RBC	:	C.V.  1.5% 이하

3) Hgb	:	C.V.  1.0% 이하

4) Hct	:	C.V.  1.5% 이하

5) MCV	:	C.V.  1.0% 이하

6) MCH	:	C.V.  2.0% 이하

7) MCHC	:	C.V.  2.0% 이하

8) PLT	:	C.V.  4.0% 이하

9) RDW	:	C.V.  2.0% 이하

10) PDW	:	C.V. 10.0% 이하

11) MPV	:	C.V.  4.0% 이하

12) PCT	:	C.V.  6.0% 이하

13) NRBC%	:	C.V. 25.0% 이하

14) NRBC#	:	C.V. 25.0% 이하

15) RET%	:	C.V. 15.0% 이하

16) RET#	:	C.V. 15.0% 이하

8.  Quality control program

1) X-bar L-J control	:	300플롯 x 99파일

2) X-bar M control	:	300플롯 x  5파일

9.  Carryover

1) WBC	:	1.0% 이하

2) RBC	:	1.0% 이하

3) HGB	:	1.0% 이하

4) HCT	:	1.0% 이하

5) PLT	:	1.0% 이하

6) NRBC#	:	2.0% 이하

7) NRBC%	:	2.0% 이하

8) LYMPH#	:	2.0% 이하

9) MONO#	:	2.0% 이하

10) EO#	:	2.0% 이하

11) BASO#	:	2.0% 이하

12) Body fluids	:	0.3% 이하

10.  결과출력	:	Auto validation, Ordered item output

11.  Power requirement	:	AC 100 to 240V (50/60Hz)

12.	제원 : 검사실의 공간이 매우 협소하므로 장비의 넓이는 최대 1m가 넘지 않아야 한다.

C.  시스템의 구성

1.  Main Analyzer Unit (XN-10 : B3/B4)	-2-

2.  IP (Information Processing) Unit (Domestic Supply)	-1-

3.  Pneumatic Unit	-1-

4.  Auto Sampler Unit (Auto retest function)	-1-

5.  Bar-Code Terminal	-1-

6.  Graphic Printer(Domestic Supply)	-1-

7.  Start up kit	-1-

8.  Interface S/W Program	-1-

9.  PC for Interface	-1-

D.  비 고

1.  장비의 설치와 작동에 관한 서비스는 무상으로 전문 엔지니어에 의해 실행된다.