중앙공급실 물품구매 규격(사양)서

확인자  부서명:간호과 직위:간호과장  성명:윤정남   (인)

부서명:간호과 직위:수간호사  성명:전난희   (인)

번호	품 명	단 위	수 량	비고
1	고압멸균소독기 (Steam Sterilizer)	System	1
2	기구세척기 (Washer & Disinfector)	System	1

1. 고압멸균소독기(Steam Sterilizer)(수량:1)

가. 공통기준사양내역

1) 멸균의 전 과정을 전자동으로 컨트롤하여야 한다.

2) 프린터기능이 내장되어 소독싸이클의 진행을 알아 볼 수 있는 제품

3) Double Door 타입

4) 진공누설시험, 잔여공기테스트 싸이클이 내장되어 있는 제품

5) 스팀의 공급은 중앙스팀 공급 방식인 제품

6)  Door gasket 무상서비스기간내 제공.

7) 무상서비스 기간이 본체 5년 이상, 챔버는 10년 이상인 제품, 장비의 모든 작동이 자동화시스템으로 이루어지는 스팀멸균기이어야 한다.

8) 장비의 챔버, 자켓, 도어는 최고 품질의 스테인레스 스틸 316 L로 되어야한다.

9) 챔버 볼륨은 584ℓ~ 800ℓ이하로 본원 공급실에 설치가능해야 한다.

10) 장비의 설치, 테스트 및 운용교육은 자격이 있는 기술자에 의해 이루어지며 무상으로 제공한다.

나. 고압멸균소독기 사양 및 규격: (A) 혹은 (B)를 공통으로 함

○ 사양(A):

가. 특징

1) 장비는 모든작동이 자동화시스템으로 이루어지는 스팀멸균기 이다.

2) 장비의 챔버는 SPRI & ISO 규정에 따르는 그물망 바구니 또는 DIN 규정에 따르는 컨테이너를 빈 공간 없이 완벽하게 적제 할 수 있도록 설계되었다.

3) 장비의 챔버 , 자켓 , 도어는 최고 품질의 스테인레스 스틸 316 L/ W.Nr.1.4404로 되어있다.

4) 진공 펌프방식으로로 진공이 이루어지는 본장비는 워터 이젝터 펌프 방식보다 물소비량이 적게 든다.

5) 장비의 모든 배관은 피스톤(뉴메틱) 벨브로 제어되며 솔레노이드 벨브보다 오랜기간 동안 사용할 수 있으며 잦은 밸브고장로 인한 에러 발생율이 적다.

6.)모든 파이프와 벨브는 스테인레스스틸로 이루어져 있다.

7) 에어 필터는 0,3μm의 입자를 99,998% 까지 필터링 할수 있다.

8) 도어는 수직슬라이딩 자동도어 방식으로 공간을 적게 차지 한다.

나. 세부사항

1) 부피

-장비크기(넓이x높이x깊이): 1175 x 1980 x 1650mm

-챔버크기(넓이x높이x깊이):672 x 672 x 1300 mm

-챔버 볼륨 : 584L

-무게 : 910 kg

2) 도어

-수직슬라이딩 자동도어

-더블 도어

3) 전기 컨트롤 박스

-사이드 방식

-3상 , 380볼트 , 60헤르쯔 , 16암페어

4) 팍스 3500 커트롤 시스템

-챔버위 작동페널

아반디(8.4 칼라 터치 스크린)

5) 온도,압력 센서

-챔버 드레인 온도 센서, 제켓 온도 센서, 챔버 압력센서

-온도센서:Pt100, 정확도 IEC571 ±0.1℃

-압력센서: 0-5 bar ±1%

6) 기술

-찬물

공급압력: 3 - 6 bar

구경:1/2" DN 15

소비량:361 리터

-스팀

공급압력: 2.5 - 2.7 bar

구경:3/4" DN 20

소비량:20 kg

-압축공기

공급압력:6 - 8 bar

구경:3/8" DN 10

-배수

구경:1 1/2" DN 50

유량:381 리터

최대 배수 온도 70도

다. 구성

1) HS6613 스팀 멸균기 메인 유닛(584리터)                          1셋

-챔버 사이즈 : 672 x 672 x 1300mm (넓이x높이x깊이)

-병원 스팀 공급방식

-더블도어

-수직 슬라이딩 자동도어

-붙박이 타입

-프린터

2) 운반 카트                                                       1개

3) 운반 트롤리                                                     2개

4) 프린터 용지                                                     1박스

5) 사용자, 서비스 매뉴얼                                            각각1

○ 사양(B):

가. 특징

1) 높은 진공 프로세스.

2) 5개의 고정 Steam 멸균 프로그램과 누설 테스트.

3) 마이크로 프로세서 컨트롤 방식.

4) 중앙 공급 방식의 Steam 사용.

5) 상하로 작동 되는 양문형 슬라이딩 자동문 방식.

6) 2개의 벽을 통한 구역 설정.

7) 97/23/EC European standard 97/23/EC chamber.

8) 저소음 진공 펌프.

9) Belimed 사의 특허 기술인 "Process status display" (LED type)

10). 컬러 디스플레이 터치버튼 및 모든 멸균 과정 중 발생하는 온도, 압력, 밸브의 작동상태와 경고와 주의 사항에 대한 표시.

11) 인체 공학적 디자인.

12) 380V, 60Hz, 3N  : 2kw.

나. 세부사항

1) 외관 크기 : 990 x 1970 x 1775mm (W x H x D)

2) 챔버 크기 : 660 x 660 x 1350mm (W x H x D)  , 8 Stu

3) 챔버 용량 : 585 ℓ

4) 멸균 온도 범위 : 121 ~ 134 ℃

5) 재질

가) 챔버 : stainless steel quality AISI 316L

나) 재킷 : stainless steel quality AISI 316L.

다) 실링 프레임, chamber lead-through : stainless steel quality AISI 316L.

라) 챔버의 단열재는 저 염소 미네랄 울 재질이며 알루미늄 커버 시트로 덮여짐

마) Door strips, claw sections 은 stainless steel quality AISI 316L 재질로 이루어짐

바) 도어 패널 은 stainless steel quality AISI 316L 재질로 이루어짐

사) 모든 파이프는 stainless steel quality AISI 316L 재질로 이루어짐

아) 프레임 랙, 전면 패널 및 기본 구성 요소는 : stainless steel quality AISI 304 재질로 이루어짐

자) 제어 밸브 : 반영구적 공압식 밸브 채용.

6) 도어 제어: 모터로 제어되는 양문형 상하 자동 슬라이딩 수직 도어

7) 5 가지 기본 설정 값 등의 자동 마이크로 프로세서 제어 시스템.

8) 컨트롤 및 디스플레이.

가) 컬러 디스 플레이

나) CP-TOP Panel

다) 터치 버튼

9) 감열 방식의 프린터

10) 도어 가스켓 실링 방식 : 공압 방식

(스팀 압력 방식인 경쟁사 보다 4배 긴 수명을 보장)

11) 도어 실 프레임 : 용접 자국이 없는 자체 프레임 방식 (오차가 거의 없음)

12) 1개의 적재차 시스템

13) 물 사용량 : 200L / h

14) 온도 제어 센서 : PT1000 Sensor (백금)

15) 스팀 소모량을 절감하는 Lip 재킷

16) 안전한 도어 작동을 위한 클런치를 장착한 도어 모터 채용.

Sterilization Process

* Process 1 sterilization, Instruments

* Process 2 sterilization, Fabric packs

* Process 3 sterilization, Rubber

* Process 4 sterilization, Warm up & leak test

* Process 5 sterilization, Bowie & Dick test

17) 펌프의 긴 수명과 물 절약을 위한 수 공식 진공펌프 채용

18) 챔버의 온도와 압력, 시간 등 멸균 공정을 자동으로 기록 하여 주는 프린터

19) 배수 Cool Down 기능 (60℃)

20) 각각의 파이프에 압력 게이지 장착.

21) 설치 조건 :

* Steam : 20mm, 2.5 ~ 3 bar

* Cold water : 15mm, 2 ~ 5 bar

* Drain : 50mm

* Compressured air : 6mm, 5 ~ 7bar

* Electrical : 380V, 60Hz, 3Φ+N, 2Kw

다. 구성

1) Main unit (MST-V 6612)                                     1 set

2) Manual Transfer Trolley                                    2 ea

3) Batch cart                                                 1 ea

4) Door gasket                                                2년분량(1EA)

5) Printer                                                    1 ea

6) Printer paper                                              10 ea

7) Operating and service manual                               1 ea

2. 기구세척기(Washer & Disinfector)(수량:1)

가. 공통기준사양내역

1. Door는 전동 상하 슬라이딩 type

2. 35분 이하에 세척이 완료 될수 있도록 fast 싸이클 기능이 포함되어 있는 제품

3. 무상써비스 기간이 본체 5년이상, 챔버는 10년 이상인 제품

4. 장비의 설치, 테스트 및 운용교육은 자격이 있는 기술자에 의해 이루어지며 무상으로 제공한다.

나. 기구세척기(Washer & Disinfector) 사양 및 규격:(A) 혹은 (B)를 공통으로 함.

○ 사양(A):

가. 특징

1) 전자동, 마이크로프로세서로 컨트롤되는 세척 소독기.

2) 게팅게 터보 세척기의 세척시간은 기존 세척시간을 변화시켜 단축한 것이 아니고 급수,배수 시간을 단축시켜 전체 세척시간을 줄였다.

3) 슬라이딩 방식으로 작동되며 세척과정을 볼 수 있는 유리도어로 되어 있다.

4) 챔버내부에 독립적인 온도 감시를 통해 정확한 온도 모니터링을 할 수 있다.

5) 주로 많이사용하는 세척프로그램으로 구성되어 있으며 각 세척프로그램은 세척 물품에 따라 사용자가 변경할수 있다.

6) 챔버 위와 아래에 스프레이 암이 있으며 사용자가 손쉽게 탈부착을 할 수 있어 스프레이 암 내부에 이물질등을 제거할수 있다.

7) 세척 카트의 층층 사이에 스프레이 암이 장착되어 있으며 탈부착이 가능하다.

8) 세척카트는 자동으로 물과 건조바람이 공급되는 연결구에 연결된다.

9) 드라이 시스템은 드라이 공기의 출입과정에서 열 교환이 이루어지는 시스템을 채택하여 에너지 절약 효과와 드라이 시간단축의 장점이 있으며 필터 전후의 압력 모니터링을 통하여 드라이 시스템의 정상 가동 확인을 할 수 있다.

10) 세척액 주입량을 조절할 수 있는 도싱 펌프가 있다.

11) 더블도어 타입 이다.

12) 챔버 용량은 340 리터 이다.

나. 세부사항

1) 부피

- 외형(넓이 X 높이 X 깊이) : 1270 X 1870 X 990mm

- 챔버(넓이 X 높이 X 깊이) : 665 X 667 X 800mm

- 챔버 볼륨 : 340 리터

- 챔버 재질 : 316L

- 장비무게 : 800kg

2) 도어

- 더블 , 유리도어

3) 전기 공급방식

- 380V , 3N+PE , 60Hz , 14A

4) 부스터 탱크 및 순환용수 히팅 방식

-순환용수(스팀방식)

히팅속도:14°C/분 (450 kPa 스팀압력에서)

스팀소비량: < 1,5 kg/분 (300 kPa 스팀에서)

- 부스터 탱크(스팀방식)

히팅속도: 8°C/분 (450 kPa 스팀압력에서)

스팀소비량: < 1,5 kg/분 (300 kPa 스팀에서)

5) Pacs 350 감독기

- 380~400볼트에서 사용가능

- PLC컨트롤시스템의 PACS 350은 컨트롤 전용으로 운용과 점검할 수있다.

배터리 백업기능이 가능한 8MB 램 CPU

디지털 인풋과 아웃풋

아날로그 인풋

시리얼 통신이 가능한 2x RS-232 COM포트

10~30개까지 프로그램 메모리 가능

6) 기본적인 안전 기능

- 챔버내 조명

챔버내 천장에 1개의 할로겐 램프가 장착되어 안전한 운영이 가능하다.

- 도어 차단

도어문이 열리거나 닫힐 때 어떤 원인에 대해 걸리게 되면, 문이 앞뒤로 움직여 다시 연다. 이물질이 제거 되면 문은 다시 닫히게 된다.

- 도어 인터락 스위치

PACS 컨트롤은 밀폐되지 않거나 일반적인 사용시에 한쪽문만 열리게 된다.

7) 탱크 및 펌프 성능

-배수 탱크

용기 종류       덮혀있지 않음

재질            폴리에틸렌

볼륨            50 리터 (13,21 갈론)

설계온도        95°C (203F)

-공정 탱크

용기 종류       덮혀있지 않음

재질            폴리에틸렌

볼륨            50 리터 (13,21 갈론)

설계온도        95°C (203F)

-부스터 탱크

용기 종류       덮혀있지 않음

재질            스테인레스스틸 EN 1.4404, ASTM 316L

볼륨            35 리터 (9.24 갈론)

설계온도        99°C (210F)

-순환펌프

최대유속        1000리터/분

모터성능        2,2 kW

재질           하우징: 스테인레스스틸 EN 1.4404, ASTM 316L

임페럴: PP

-배수펌프

최대유속       50 리터/분

모터성능       0,17 kW

재질           PP

-드라이

설치된 히터 전원  4 x 2kW

설치된 모터       2 x 1,1 kW

8) 기술

-냉수

공급압력          200 - 600 kPa

200 - 600 kPa   5 - 20 ℃ (41 - 68℉)

-온수

공급압력          200 - 600 kPa

온도              45 - 60 ℃ (113 - 140℉)

-압축공기

공급압력          400 - 800 kPa

-배수

연결단자           75 mm

-스팀

공급압력          300 - 500 kPa

-응축수

공급압력          배압 < 0,3 bar

-배기

연결단자          100 x 100 mm

공급압력          기본 환기량 + 250 M³/h during drying

-사용환경

방 온도           5 - 30 ℃ ( 41 - 86 F )

습도              < 80% at 30℃ ( 86 F )

복사열            최대 1500W , 90℃(194℉)

건조열 배출       최대 250㎥/h 90℃(194℉) : 두번째 60℃(140℉)

최대 표면 온도:50℃(123℉)

다. 구성

1) GETINGE 88Turbo Main unit(340L)                                        1셋

-챔버 사이즈 : 665x667x800mm (넓이x높이x깊이)

-더블도어

-2 도싱펌프

-병원스팀 히팅 방식

-열교환 드라이 히팅방식(에너지 절약)

-배수탱크(50리터)

-공정탱크(50리터)

-부스터 탱크(35리터)

2) 운반 트롤리                                                            2개

3) OP-워셔 카트 3레벨                                                     1개

4) OP-워셔 카트 5레벨                                                     1개

5) DIN 트레이                                                             18개

6) Stand for bowls                                                        2개

7) 세척액                                                                 6개

8) 린스                                                                   1개

9) 사용자/서비스 매뉴얼                                                   각각1

○ 사양(B):

가. 특징

1) WD290 Model 은 병원 내에서 사용되는 수술 및 시술용 기구를 세척, 살균, 건조 하여 환자와 세척업무자의 감염을 방지하여 준다.

2)WD290 Model : 양문 형 다운 슬라이딩 도어 장착.

3) 2중 접합 강화 유리.

4) Belimedm의 모든 System은 일관적인 인터페이스를 제공한다.

5) 세척용량 최대 : 18 DIN Basket.

나. 세부사항

1) 외관 크기 1840 x 900 x 940mm (H x W x D)

(With Pre-heating tank 2265H mm)

2) 실제 사용 가능한 챔버 용량 : (H x W x D) 690 x 630 x 800 mm, 350L

3) EN ISO 15883 / Capacity: 18 DIN trays

4) 재질 : 챔버 AISI 316L, 외부 커버 AISI 304, 상단 HI-MACS and glass

5) 사용자의 손쉬운 운용을 위한 CP-TOP 패널 , 자유로운 Program 컨트롤

6) 세척 과정 프로세스 표시기능

7) Cold, hot 그리고 DI-water valves

8) 세척 량에 따라 물의 수위를 조절하여 물을 절약하는 “Dynamic Filling” 기능

9) 교정을 위한 외부 센서 진입 포트 장착

10) 1000L/min 의 세척 펌프와 펌프압력을 모니터링 할 수 있는 센서 장착

11) 대형 건조장치 , 500m3/h, 전기 가열방식

12) HEPA Filter class: H13

13) 배기측의 응축수 배출을 위한 배수 Line , 배기량을 조절하는 Air Flap 장착

14) 내구성을 보장하는 스테인레스 배수 밸브

15) 자동 프로그램 인식 기능

16) 온도제어 및 A0 3000 살균 제어 기능

17) Interfaces: 2 x RS 232 and 1 x RS 485

18) 사이드 커버 와 바닥 커버 (optional)

19) 매우 밝은 illuminated 컬러 표시 Display

20) 간단한 터치 조작방식과 음향기능

21) Fast cycle 35min 에 모든 세척, 살균, 건조 과정 완료(Pre-heating Tank 장착 시)

22) 비상 정지 버튼

23) 챔버 내부 조명

24) 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 한국어 지원

25) Rack 자동 인식 , 자동 시작 기능

26) 기본 3개의 Dosing pump 장착

27) 스팀 가열 방식

28) 요구시설

전기 연결 : 380V 3N AC 60 Hz

온수 : 20mm, 2~5bar

냉수 : 20mm, 2~5bar

배수 : 50mm φ

스팀 : 15mm, 2-3 bar

응축수 : 15mm

배기 : 100 mm φ

29) 전기 사용량 : 13 kw

30) 무게 : 380 kg (with Condenser : 400kg)

다. 구성

1) Main unit                                                        1 Set

2)  3-level instrument rack                                             1 pc

3)  4-level instrument rack                                             1 pc

4) Trolley                                                              2 pc

5)  Instrument tray, 485x260x50mm                                       24 PCs

6)  Detergent Alkaline, B201,10L                                        2 btls

7) Detergent Rinse, B205,10L                                           1 btl

8) Empty level control, 12Kg                                            2 pcs

9) Service and OP manual                                                1 bk

10) DP-tray(local)                                                      2pd