물품구매 규격(사양)서

확인자  부서명: 가정의학과      직위: 과장       성명:  오 영 준  (인)

품 명 번 호	품 명	단 위	수 량	비 고
	전자내시경 시스템	SET	1

가. 기준사양

1. 전자 위내시경

1) 선단부       시야각    140˚ 이상

시야깊이  4mm이상 - 100mm이하

2) 사용부 외직경          9.5mm 이하

3) 만곡부                 Up 210˚ 이상, Down 90˚ 이상

Right 100˚ 이상, Left 100˚ 이상

4) 유효길이               1,000mm 이상

5) 총길이                 1,300mm 이상

6) 기구채널 내직경        2.8mm 이상

7) CCD                   HD

2. 전자 비경내시경

1) 선단부       시야각    140˚ 이상

시야깊이  4mm이상 - 100mm이하

2) 사용부 외직경          6.0mm 이하

3) 만곡부                 Up 210˚ 이상, Down 90˚ 이상

Right 100˚ 이상, Left 100˚ 이상

4) 유효길이               1,000mm 이상

5) 총길이                 1,300mm 이상

6) 기구채널 내직경        2.0mm 이상

7) CCD                   SD급 이상

3. 전자 대장내시경

1) 선단부       시야각    140˚ 이상

시야깊이  4mm이상 - 100mm이하

2) 사용부 외직경          13.5mm 이하

3) 만곡부                 Up 180˚ 이상, Down 180˚ 이상

Right 160˚ 이상, Left 160˚ 이상

4) 유효길이               1,300~1,700mm

5) 총길이                 1,600mm 이상

6) 채널 내 직경           2.8mm 이상

7) CCD                   HD

4. 비디오 시스템 센터 및 광원장치

1) 색변환 영상 강화 기능

2) HD(High Definition Image) 영상

3) 단계별 윤곽 기능(ENH 3단계, COLOR 3단계 이상)

4) 자동 노출 조정 기능(Auto IRIS 기능)

5) 램프 : 300W 제논 램프

6) 수명 : 500 시간

7) 전원 : 120V ～ / 60Hz

8) 냉각방식 : 공냉식

5. HD LCD 메디칼 모니터(19인치 이상)

6. 내시경 카트

1) 내시경장비 거치와 이동이 원활해야 한다.

2) LCD 모니터 부착이 가능한 LCD Arm이 있어야 한다.

7. 의료용 흡입기(석션)

1) 스탠드 / 이동식 타입

2) 피스톤 / 실린더 방식

3) 흡입병: 3000cc 이상

4) 흡입압력: 740mmHg(98.659kPa)

5) 흡입용량: 50L/Mim

8. EMR 및 PACS 연동 장치(Gateway with Recording System)

나. 구  성

1. 전자 위내시경  -------------------------------------- 1 SET

2. 전자 비경내시경  ---------------------------------------- 1 SET

3. 전자 대장내시경  ------------------------------------ 1 SET

4. 비디오 시스템 센터 및 광원장치 --------------------------- 1 SET

5. HD LCD 메디칼 모니터(19인치) ----------------------------- 1 SET

6. 내시경 카트 -------------------------------------------- 1 SET

7. 의료용 흡입기(석션) -------------------------------------- 1 SET

8. EMR 및 PACS 연동 장치(Gateway) ------------------------- 1 SET

다. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하여, 납품 후에라도 상기       요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액    변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 부서실과장의 입회하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로           교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 서비스 기간 내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치 시 해당병원 장비별로 납품·설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지    초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야    한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은         무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S 기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade 시 장비             제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수 시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치 시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게     공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공 시       병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

라. 비  고

무상 A/S 기간은 3년으로 하며 신속한 A/S와 전문 엔지니어에 의해 실행되어야 하고 수리 시 합리적인 비용을 청구하여야 한다.