중앙공급실 물품구매 규격(사양)서

확인자  부서명:가정의학과 직위:과장  성명:오영준   (인)

번호	품 명	단 위	수 량	비고
	안저카메라 (Auto Fundus Camera)	System	1

1. 안저카메라(Auto Fundus Camera)(수량:1)

가. 공통기준사양내역

1) 1,200만 화소 이상의 고해상도 이미지

2) 45도 촬영각도로 4.0mm 이상의 동공사이즈 및 최소 동공 사이즈(3.3mm) 촬영모드

3) 최소 동공 감지기능으로 Auto Small Pupil 촬영모드 자동 전환

4) Auto Focus, Auto Shoot 기능

5) 적외선 포커스 분할방식의 Focusing

6) 자동 턱받이 조정기능

7) 쉬운 Stereo photo 촬영기능

나. 안저카메라 사양 및 규격: (A) 혹은 (B)를 공통으로 함

○ 사양(A):

가. 특징

1) 카메라와 컴퓨터가 내장된 일체형(All-in-one) 안저 카메라

CCD 카메라와 마이크로컴퓨터를 통합한 하나의 콤팩트 유닛.

2) 각도 조절이 가능한 8.4-인치 컬러 LCD 터치스크린

8.4-인치 컬러 LCD 터치스크린은 사용자가 쉽게 작동할 수 있도록 이해하기 쉬운 메뉴       들과 아이콘 창을 보여줍니다. 화상키보드(On-screen keyboard)는 보다 쉽게 환자 데       이터를 입력할 수 있도록 도와줌.

3) 데이터 관리 유틸리티

캡처이미지 및 환자 데이터 관련 이미지들은 USB 메모리 또는 네트워크에 연결된 외부 PC       로 저장 ․ 전송 ․ 관리.

4) 여섯 가지 자동화 기능으로 사용 편의성을 향상.

(1) 3-D 자동 추적

(2) 자동 포커스

(3) 자동 전환(전안부→안저)

(4) 자동 촬영

(5) 자동 인쇄/ 데이터 내보내기

(6) 자동 Panorama 편집기능

5) 이미지 캡처 간격 표시(Image Capture Interval Indicator)

이미지 캡처 간격 표시는 촬영 후 경과된 시간을 표시해 사용자(측정자)가 동공                수축으로부터 환자의 안구가 회복되는 시간을 기다리는데 있어 도움을 줌.

6) 한글 입력창은 쉬운 데이터 입력으로 관리.

나. 세부사항

1) 카메라 타입	: 무산동 자동 안저 카메라

2) 촬영 각도	: 45° (작은 동공 촬영 모드: 33° )

3) 동작 거리	: 45.7 mm (대물렌즈(촬영렌즈)에서 각막까지)

4) 최소 동공 크기	: Φ4.0 mm (작은 동공 촬영 모드: Φ3.3 mm )

5) 환자보상 디옵터       : -33 to +35 D total

-33 to -7 D with "-" dioptric lens

-12 to +15 D with no dioptric lens

+11 to +35 D with "+" dioptric lens

6) 포커싱 방식           : 적외선 포커스 분할 정렬 (Infrared focus split alignment)

(조정범위: -12 to +15 D)

7) 광원

- 관찰용 램프           : 할로겐 램프 12V 50W

- 촬영용 램프	: 제논 플래시 램프 300 Ws

8) 플래시 강도	: 17 단계 /  F1 (F4.0 +0.8 EV) ~ F17 (F16 + 0.8 EV)

0.5 EV 단위

9) 내부 고시등 타겟      : LED (최대 9 포인트)

10) 외부 고시등 타겟      : Free-arm (옵션용)

11) 수평 이동             : 40mm (전후), 85mm (좌우)

12) 수직 이동             : 32mm

13) 턱받침 이동           : 62mm (상하, 전동)

14) 자동 추적 / 자동 촬영  : X-Y-Z 방향, 자동 촬영

15) 카메라                 : 내장 1,200만 화소 CCD 카메라

16) 디스플레이            : 각도 조절이 가능한 8.4-인치 컬러 LCD 터치스크린

17) 인터페이스            : LAN, USB 2.0

18) 전원 공급	: AC100-240V ±10%, 50 / 60Hz

19) 소비 전력             : 150 VA

20) 크기 / 중량           : 316 (W) x 518 (D) x 579 (H)mm / 29Kg

12.4 (W) x 20.4 (D) x 22.8 (H)" / 64 lbs

다. 구성

1) 본체                                                                   1세트

2) 전원 코드                                                              1개

3) 먼지 덮개                                                              1개

4) 턱받침 종이                                                            1개

5) 턱받침 종이 고정핀                                                     2개

6) 대물렌즈(측정렌즈) 캡	1개

7) 캡 홀더	1개

8) 안구 표면 이미지 캡처 스페이서(Spacer For Anterior Eye Image Capture)  1개

9) 블로어(Blower)                                                         1개

10) 전동테이블	1개

11) 사용자 매뉴얼	1개

12) 컴퓨터시스템	1세트

○ 사양(B):

가. 특징

1) Red-Free 필터를 사용하여 완벽한 Red-Free 영상 구연

2) 작은 동공도 자동으로 측정가능(3.3mm)

3) 1200만 화소 이상의 고해상도 사진 영상

4) 낮은 플레쉬 강도

5) 인체공학적 디자인

6) 작동의 편리성 (자동 초점, 자동 촬영)

7) 자동 턱 높낮이 조정 가능

8) 손쉬운 Stereo 촬영 및 viewer 구연

나. 세부사항

1) 화각의 범위           : 45˚

2) 동공 지름             : 4.0mm 이상

3.3mm 이상(Small pupil MODE 촬영)

3) 사진 타입             : 컬러사진, Red-free 사진

4) 환자의 교정범위

- 교정 렌즈 없이        : -13D to +12D (스플리트라인 사용시)

- - 교정 렌즈           : -12D to -33D

- + 교정 렌즈           : + 9D to +40D

5) 카메라 화소           : 1200만 화소 이상의 NIKON DSLR 카메라

6) 자동 기능             : 자동 초점, 자동 촬영, 자동 small pupil

7) 내부 고정 타겟        : 중앙부 / 주변부

왼쪽/오른쪽 자동 감지

8) 기본이동              : 세로 이동:46mm, 가로 이동:100mm, 수직 이동:30mm

9) 턱받침 이동           : 67mm

10) 전원공급              : Frequency 50/60HZ Voltage : AC110,120,230,240V selectable 11) 무게                  : 24.5 kg

12) 크기                  : 272(W) x 505(D) x 530(H)mm

13) 전압                  : 400VA(최대), 100VA(보통)

다. 구성

1) 본체                                                       1 set

2) 디지털 카메라 (Nikon)                                      1 ea

3) 컴퓨터 시스템 (모니터 포함)                                1 ea

4) 소프트웨어                                                 1 ea

5) 전동테이블                                                 1 ea

6) 사용설명서                                                 1 ea