장 비 규 격 서

물품코드	품 명	단위	수량	비고
	4k UHD 관절경 시스템	system	1

1. 특  징

1. 카메라시스템, LED라이트소스, 이미징관리 시스템을 하나의 콘솔로  Tablet에서 컨트롤 할 수 있어야 한다.

2. UHD 4K 3CCD 카메라 헤드 연결가능

3. 16:9 UHD 4K

4. 해상도: 3480 x 2160 pixels

5. 카메라 헤드에 기능버튼이 있음.

6. 여러 회사의 라이트 케이블을 연결할 수 있는 광원장치

7. Auto-clavable 소독이 가능하여야 한다.

8. 광학 줌 기능이 있어야 한다.

9. Shaver Console은 두 개의 독립된 작동장치가 있어서 동시에 두 개의 Handpiece의 사용이 가능하여야 한다.

2. 사  양 (동등사양 또는 이상)

1. 카메라 유닛

가. 출력 신호 : 2×Diplay 또는 HD-SDI, DVI-D

나. 정격 전압 : 100-240VAC,50/60Hz

다. 해상도 : 3480×2160pixels,

라. 소비 전력 : 140VA 또는 80VA

마. 크기(WxHxD) : 430mm×85mm×340mm~435mmX93mmX347mm

바. 무게 : 6.5kg ~7kg

2. 카메라 헤드

가. 컨트롤 : 2 버튼 × 4 프로그램

나. 화소 : 3480×2160 Pixels

3. 광원 장치

가. 램프 : LED 램프

나. 램프출력 : 1350 Lumens

다. 램프수명 : 30,000시간 이상

4. 관절내시경

가. 직경 : 4.0mm

나. 길이 : 152.5mm

다. 시야 방향 : 30도 및 70도

라. 오토클레이브 가능

5. 쉐이버 시스템

가. 구동속도 : Oscillate 500-3,000rpm F/R, 500-8,000rpm

나. 높이 : 130mm

다. 너비 : 410mm

라. 깊이 : 310mm

마. 중량 : 6.8kg

6. 펌프 시스템

가. Flow양 : 1500ml/min

나. 높이 : 190mm

다. 너비 : 420mm

라. 깊이 : 355mm

마. 중량 : 12.25kg

6. RF 시스템

가. 무게 : <5kg

나. 높이 : 102mm

다. 넓이 : 349mm

라. 길이 : 406mm

3. 구  성

1 SynergyUHD4 Console, 4K Ultra High Definition	1ea
2 Synergy,UHD4,Camerahead(Autoclaveble)	1ea
3 SynergyUHD4 Digital Documentation Tablet	1ea
4 LightGuide,5mm*2.7m(Autoclaveble)	1ea
5 Synergy Shaver Console	1ea
6 Hand-ControlShaverHandpiece(Autoclaveble)	1ea
7 FootswitchforPowerSystemII,Standard	1ea
8 Arthroscope 30D HD 4x155.5	1ea
9 Sheath, HF, 2Stopcock for 4.0mm Scope	1ea
10 Obtuator Conical for4.0	1ea
11 Dual Wave Arthroscopy Pump	1ea
12 Suture Cutter 4.2 LNotch Open	1ea
13 Kingfisher Grasper 4.2 STR NR	1ea
14 Fastpass Scorpion	1ea
15 Knot Pusher	1ea
16 QuickPass Lasso Straight 90D	1ea
16 QuickPass Lasso Curve, Left 45D	1ea
18 QuickPass Lasso Curve Rigth 45D	1ea
19 QuickPass Lasso Crescent	1ea
20 UHD 4K Monitor, LED, Muitimedia, 32	1ea
21 Arthrocare System	1Set
22 Endoscope Cart	1ea
23 Operating/ Service manual	1ea
24 BeachChair Shoulder Positioning System	1Set

4. 기  타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 하며, 설치는 의료원(병원)과 충분한 협의 후 충청남도서산의료원에 설치를 완료해야 한다.

2. 장비의 설치, 테스트 및 운용교육은 무상으로 제공한다.

3. PACS 및 EMR을 연동하여야 한다.(연동비용 포함)

4. 기기테스트 후 3년 동안 무상보수 수리가 적용되어야 한다.

5. 무상A/S 내용은 본체, 프로그램 등 모든 구성품을 포함한다.

6. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

7. 무상보수 수리기간중 병원의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할 경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어져야 한다.