공 통 규 격 서

물품코드	품 명	단위	수량	비고
	관절경 시스템	system	1

1. 특  징

1. CMOS 또는 CCD 센서를 탑재한 관절경시스템

2. UHD(3400 x 2100 pixels) 또는 Full HD(1900 x 1050 pixels)의 해상도 이상

3. 16:9 화면비

4. 고압증기멸균이 가능한 카메라헤드와 관절경

5. 여러 회사의 라이트케이블을 연결할 수 있는 LED 광원장치

6. 화이트밸런스 기능 보유

7. 광학 줌 기능 보유

8. 카메라헤드버튼으로 사진 및 동영상 저장 가능

9. 두 개의 핸드피스 연결이 가능한 Shaver 시스템

2. 사  양

1. 카메라 콘솔

가. 해상도: 1900 x 1050 pixels 또는 3400 x 2100 pixels 이상

나. 화면비: 16:9

다. 출력신호: DVI, SDI, S-Video 또는 2xDisplay

라. 소비전력: 70VA ~ 140VA

마. 무게: 3.0kg ~ 7.5kg

바. 정격전압: 100-240VAC, 50/60Hz\

2. 카메라 헤드

가. 카메라센서: CMOS 또는 CCD

나. Coupler 연결: 일체형 또는 분리형

다. 고압증기멸균 가능

라. 카메라 헤드 버튼기능과 확대기능

3. 광원 장치

가. 램프종류: LED

나. 램프수명: 20,000시간 이상

4. 관절내시경

가. 직경: 4.0mm

나. 길이: 140mm ~ 180mm

다. 각도: 30도, 70도

라. 고압증기멸균 가능

5. 쉐이버 시스템

가. Oscillating 최대속도: 3,000 RPM 이상

나. Forward/Reverse 최대속도: 8,000 RPM 이상

나. 무게: 6.0kg ~ 7.0kg

다. Oscillating 모드 조절 가능

라. 핸드피스 고압증기멸균 가능

6. 펌프 시스템

가. 최대유속: 1,500 ml/min 이상

나. 최대압력: 120 mmHg 이상

나. 무게: 3.0kg ~ 13.0kg

6. RF 시스템

가. Ablation, Coagulation 기능

나. 최대파워: 310W 이상

다. 무게: 5.0kg ~ 12.0kg

3. 구  성

가. 구성 A

1	UHD 4k Console, Ultra High Definition	1ea
2	UHD 4k Camerahead(Autoclaveble)	1ea
3	UHD Digital Documentation Tablet	1ea
4	LightGuide,5mm*2.7m(Autoclaveble)	1ea
5	Shaver Console	1ea
6	Hand-ControlShaverHandpiece(Autoclaveble)	1ea
7	FootswitchforPowerSystemII,Standard	1ea
8	Arthroscope 30D HD 4x155.5	1ea
9	Sheath, HF, 2Stopcock for 4.0mm Scope	1ea
10	Obtuator Conical for4.0	1ea
11	Dual Wave Arthroscopy Pump	1ea
12	Suture Cutter 4.2 LNotch Open	1ea
13	Kingfisher Grasper 4.2 STR NR	1ea
14	Fastpass Scorpion	1ea
15	Knot Pusher	1ea
16	QuickPass Lasso Straight 90D	1ea
17	QuickPass Lasso Curve, Left 45D	1ea
18	QuickPass Lasso Curve Rigth 45D	1ea
19	QuickPass Lasso Crescent	1ea
20	UHD 4k Monitor, LED, Muitimedia, 32	1ea
21	Arthrocare System	1set
22	Endoscope Cart	1ea
23	Operating/ Service manual	1ea
24	BeachChair Shoulder Positioning System	1set

나. 구성 B

1	TRUE HD 3MOS CAMERA CONTROLLER	1ea
2	TRUE HD 3MOS CAMERA HEAD - EYECUP	1ea
3	DIRECT LED, LIGHT SOURCE	1ea
4	5MM LIGHT GUIDE, BLUE	1ea
5	D4000DRIVESYSTEM	1ea
6	ERGO 2-BUTTON SHAVER	1ea
7	2-PEDAL FOOTSWITCH	1ea
8	HD 4MM 30 DEGREE SCOPE EYECUP	1ea
9	5.5MM 2 STOPCOCK SHEATH SET	1ea
10	GUIDE FITTING CCPT/STORZ/OLYMP	1ea
11	IRRIGATION CONSOLE 10K	1ea
12	KATANA HIGH STRENGTH SUTURE CUTTER	1ea
13	SUTURE RETRIEVER	1ea
14	SPECTRUM AUTOPASS SUTURE PASSER	1ea
15	LOOPED HANDLED KNOT PUSHER	1ea
16	SUTURE HOOK HANDLE-LARGE	1ea
17	SUTURE HOOK 45 DEG LEFT	1ea
18	SUTURE HOOK STRAIGHT	1ea
19	SUTURE HOOK 45 DEG RIGHT	1ea
20	CRESCENT HOOK 4X20MM - 130MM SHAFT	1ea
21	FSN LED MONITOR 31'	1ea
22	ARTHROSCOPIC ENERGY SYSTEM	1set
23	ARTHROSCOPIC CART	1ea
24	OPERATING/SERVICE MANUAL	1ea
25	BEACH CHAIR POSITIONING SYSTEM	1set
26	HD RECORDING SYSTEM	1set

4. 기  타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 하며, 설치는 의료원(병원)과 충분한 협의 후 충청남도서산의료원에 설치를 완료해야 한다.

2. 장비의 설치, 테스트 및 운용교육은 무상으로 제공한다.

3. PACS 및 EMR을 연동하여야 한다.(연동비용 포함)

4. 기기테스트 후 3년 동안 무상보수 수리가 적용되어야 한다.

5. 무상A/S 내용은 본체, 프로그램 등 모든 구성품을 포함한다.

6. 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 이루어진다.

7. 무상보수 수리기간중 병원의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할 경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어져야 한다.