Item No.	품 명	단위	수량	비고
1	체내충격파쇄석기	set	1

A. 특징(동등사양 또는 이상)

1. 레이져, 초음파, 전기적 충격을 이용한 쇄석이 가능.

2. 기구작업채널을 통해 경성 기구들을 사용.

3. 연성기구와 레이져 화이버, 전기프로브 등의 다른 기구를 동시에 사용하여 체내의 돌을 안정적으로 추출하는데 사용.

4. 초음파 쇄석 및 압축공기를 동시에 사용가능하여 효율적인 방광 및 신장결석 쇄석 가능.

5. 초음파 쇄석 또는 압축공기방식을 각각 사용 가능함.

6. 쇄석된 돌을 지속적으로 흡입하여 파편이 수집됨.

7. 방광 및 신장의 점막손상이 거의 없음.

B. 사양(동등사양 또는 이상)

1. 체내 충격파쇄석기

1) 부피 및 무게 : W371 x D432 x H135 mm, 10.5kg

2) Easy & Simple Installation (Plug and treat)

3) Easily choice single impulse mode or multiple impulse mode4)

4) 압축공기 충격파 횟수 카운트 기능.

5) 초음파 충격파 횟수 카운트 기능.

6) 압축공기 충격파파워 조절기능 up to 100% (10% increment)

7) 압축공기 충격파빈도 조절기능 up to 12Hz (1Hz increment)

8) 초음파강도 조절기능 up to 100% (10% increment)

9) 초음파빈도 조절기능 up to 100% (10% increment)

10) 스톤케쳐 장착

11) 입력전압 및 주주파수 : 100-240VAC,50-60Hz,500VAmax.

12) Compressed air supply : 3.5 to 6.5 bar

13) Comfortable backlight LED display control panel

14) Comfortable parameter setting : just touch button switch

15) Electronic Foot pedal controlled

2. 초음파용 핸드피스

1) 간단한 조작방법.

2) available Ultrasound handpiece only with suction adapter

3) 공압용 핸드피스와 결합하여 사용가능.

4) 인체공학적인 디자인의 핸들.

5) 수술에 종류에 따라 사용할 수 있는 다양한 종유의 프로브.

6) Safe and effective Energy : 24 – 26KHz

7) 장비작동 중 적은소음.

8) Always output of stable power and safety.

3. 공압용 핸드피스

1) 간단한 조작방법.

2) available Pneumatic handpiece only with suction adapter

3) 초음파용 핸드피스와 결합하여 사용가능.

4) 인체공학적인 디자인의 핸들.

5) 수술에 종류에 따라 사용할 수 있는 다양한 종유의 프로브.

6) 프로브 길이조절 가능.

7) Safe and effective Energy : approx. 85 mJ

8) 장비작동 중 적은소음.

9) Always output of stable power and safety.

4. 공압 쇄석용 프루브

1) 직경 : 0.8mm,1.0mm,1.6mm,2.0mm

2) 길이 : 425mm,570mm,605mm

5. 초음파용 프루브

1) 직경:3.3mm

2) 길이:403mm

6. 경성 요관 신우경

1) 직경 : 6 / 7.5 Fr.

2) 시야 각도 : 12°

3) 길이 : 최대길이 570mm , 사용가능길이 430mm

4) 소독용 케이스 : 700mm x 120mm x 75mm

C. 구성(동등사양 또는 이상)

1.	쇄석용 컨트롤 유닛	1개
2.	초음파 핸드피스	1개
3.	공압 쇄석용 핸드피스	1개
4.	프루브, Ø 2.0 mm, length 425 mm	1개
5.	프루브, Ø 1.0 mm, length 605 mm	2개
6.	프루브, Ø 0.8 mm, length 605 mm	1개
7.	프루브, Ø 1.6 mm, length 605 mm	1개
8.	프루브, Ø 1.0 mm, length 570 mm	1개
9.	초음파용 프루브 Ø 3.3 mm, length 403 mm	2개
10.	Compressed air tube 3.0 m for the compressor	1개
11.	파워 케이블	1개
12.	시스템 카트	1개
13.	경성 요관 신우경 6/7.5Fr.	1개
14.	소독용 트레이	1개

D. 기타

1. 제품은 공급자에 의하여 설치, 작동되어야 한다.

2. 제품의 공급자는 체내충격파쇄석기의 PACS, EMR 등 연동을 실시해야 하며, 연동 비용은      공급자 부담으로 한다.

3. 보증기간 – 제품 설치 후 3년 무상 A/S보장하고, A/S요청 시 24시간 이내에 조치하여야 한다.

4. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한것만을 인정한다.

5. 무상 보증기간 동안 가이드라인 등 변경 또는 소프트웨어 업그레이드 시 무상으로

지원해야 한다.

6. 계약자는 한글 제품 설명서(수입품일 경우 영문 설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및       매뉴얼을 제출해야 한다.

7. 국내에 지정된 A/S업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 서류제출)