## 공고사양서 - 환자감시장치
공통규격서
H.S.NO. |  |  | Description/Commodity | Unit | Q'Ty
9018.11.7000 |  |  | 환자감시장치 | Set | 3
A. 특 징 :
1. A타입
|  | 1. | 9인치 와이드 비율의 모니터
|  | 2. | 전체 터치스크린 가능한 모니터
|  | 3. | 48시간 또는 그 이상동안의 환자 기록 저장
|  | 4. | 환기 및 산소 심장 관련 수식 자동 연산기능이 있는 기종
|  | 5. | 무선/유선 방식으로 PIIC 과의 interface가 가능한 장비
|  | 6. | 멀티 리드 ST 분절의 분석 가능한 기종
|  | 7. | 비침습적 혈압측정시 두가지 선택 모드(청진기 모드와 침습적 혈압측정 모드)
|  | 8. | 저열소자를 사용하여 팬(환풍)이 없어 교차(2차)감염을 낮출 수 있는 장비
|  | 9. | 감염관리를 위해 Nellcor 타입의 일회용 센서가 사용이 가능한 장비
|  | 10. | MMS같은 이동형 통합 모듈을 이용하여 측정되는 장비.
2. B타입
|  | 1. | 향상된 parameter 모듈로 다양한 파라미터 측정이 가능
|  | 2. | 향상된 Airway Module은 가스 교환 측정을 통해 완전하게 호흡을 모니터링 할 수 있음
|  | 3. | 통합 USB 포트를 통해 키보드, 마우스, 바코드 리더 등 입력 장치 추가 가능
|  | 4. | 터치 스크린 선택을 통해 키 기능을 쉽게 컨트롤 가능
|  | 5. | 인체공학적으로 적합한 프레임 고정과 컴팩트한 디자인은 맞춤형의 다양한 파라미터 모듈
및 옵션을 가능하도록 함
|  | 6. | 조직화된 업그레이드 프로그램으로 비용 절감 가능
B. 사 양 :
1. A타입
1) 메인 장비(환자감시장치)
(1) | 화면
| - 사이즈 | : | 9인치 와이드 비율 모니터 화면
| - 타입 | : | TFT Color TouchScreen Medical Grade Display
| - 채널 | : | 3 waveforms(Max. 5 Wave) display with ST display(simultaneously)
| - 속도 | : | 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec
(2) | 화면 조정 |  | 5 user configure display format 또는 그 이상
(3) | 입력 방식 | : | 터치스크린, 키보드, 마우스 등
(4) | 생체신호 정보 모음 보기 화면
(5) | 측정 항목 (기본 & 옵션) : MMS와 같은 방식 사용
ECG/RESP,SpO2,NIBP,3IBP,2TEMP,CO2,CO,PICCO,SpirometryTcpO2/TcpCO2
(6) | 외형 | : | 274 × 288 × 178 / 5Kg
2) 측정항목 : MMS 사용
(1) | 심전도/호흡
- 심전도
|  | 1. | 심박 측정 범위 : 15 to 300 bpm
|  | 2. | 5개의 리드로 12리드 측정가능한 기종
|  | 3. | 12 lead ECG Recoring
|  | 4. | 12 waveform ECG channel
|  | 5. | Multi -Lead ST Analysis on all available leads
- 호흡
|  | 1. | 호흡 측정 범위
- 0 to 170 rpm
- 정확도 : +/-1rpm
-Resolution : 1 rpm
(2) | 비침습적혈압
|  | 1. | 2가지의 측정 모드
- Auscultator Configured Mode
- IBP Configured Mode
|  | 2. | 커프 팽창 속도 : 성인/소아 (less than 10 seconds)
신생아 (less than 2 seconds)
|  | 3. | 반복 자동 모드 : 1 min to 24 Hours
|  | 4. | STAT mode : cycle time - 5 minutes
|  | 5. | 측정 시간
(Typical at HR ＞60bpm)
-Auto/Manual : 35 sec.(adult), 20sec.(Neo.)
-STAT : 17 sec.
-Maximum : 100sec.(adult and pediatric)
60sec.(neonatal)
|  | 6. | 심박 측정 범위 : 40 to 300 bpm
|  | 7. | 측정 범위
-성인/소아 : Systolic 30 to 270 mmHg
Diastolic 10 to 245 mmHg
Mean 20 to 255 mmHg
- 신생아 : Systolic 30 to 130 mmHg
Diastolic 10 to 100 mmHg
Mean 20 to 120 mmHg
(3) | 산소포화도측정
- 산소포화도
|  | 1. | 산소포화도 채널 : 1 ch 또는 이상
|  | 2. | 측정 범위 : 0 to 100%
- 정확도 :±2.5 to 4%
|  | 3. | 알람 한계
- High : 51 to 100% SpO2, Low : 50 to 99% SpO2
- 심박
|  | 1. | 측정 범위 : 30 to 300bpm
(4) | 침습적혈압
- 침습적혈압
|  | 1. | 침습적혈압 채널 : 3 ch 이상
|  | 2. | 제로 측정 범위 : ±200 mmHg
|  | 3. | 제로 정확도 : ±1 mmHg
|  | 4. | Measurement range : -40 to 360 mmHg
|  | 5. | 알람 한계
- 알람 한계 : -40 to 360mmHg
-Disconnect alarms
-falls below 10 mmHg for more than 8 seconds
-INOP alarm : Triggered if the module is disconnected,
the transducer is disconnected,the wave is over range,
measurement is out of range
- 맥박
|  | 1. | 측정 범위 : 25 to 350 bpm
(5) | 레코더
|  | 1. | 레코더 채널 : 2ch 이상
|  | 2. | 레코더 속도 :
2.5, 6.25, 12.5, 25, 50 or 1, 6.25, 12.5, 25 mm/sec
2. B타입
1. | 화면
- | 크기 : 12.1" 인치
- | 타입: Active matrix Color TFT LCD
- | 해상도: 1024 x 768 pixels (XGA) 또는 1280 x 800
- | 파형의 수 : 6 개 또는 범위이내
2. | 작동
- | 터치 스크린 가능
3. | 네트워킹
- | 네트워크 타입: LAN
4. | 레코더 (built-in)
표시 방법 : Thermal dot array
출력 가능 채널 수 : 4개 혹은 3개
5. | 심전도/호흡(ECG/Respiration)
.ECG(심전도)
.사용 가능 ECG 리드 : I, II, III, V1 to V6, aVR, aVL, and Avf
- 리드 동시 분석 : Twelve (I, II, III, V1 to V6, aVR, aVL, and aVF)
.Input specification
- QRS 검출 범위 : +/- 0.5mV to +/-5 mV
- 신호 폭 : 40ms to 120ms (Q to S) 또는 그이상
- 심장 박동수 측정 범위 : 30 to 300 bpm 또는 15 to 300 bpm
.심장 박동수
- 평균 심박수 : 8 / 4 beats 또는 그 이상
.ST 파형 분석 가능
- 측정 범위: -12.0mm to +12.0mm 혹은 -20 to +20 mm
.페이스메이커 감지 지원 가능
.Respiration(저항 호흡)
- 측정 범위 : 1 to 200 호흡수/분 또는 0 to 120
6. | 온도(Temperature )
.채널 수 : 2개 또는 범위 이내
.온도 측정 범위 : 0ºC to 45ºC 혹은 - 1 to 45ºC
.정확도 : +/-0.1ºC
7. | 침습적 혈압(Invasive pressures)
.채널 수 : 4개 또는 범위 이내
.Input specifications
- 범위 : -98 to 349 mmHg 또는 -40 to 360 mmHg
.Output specifications
- 주파수 응답 : DC to 40Hz (+0/-3dB) 또는 그이상
- 제로 조정 범위 : +/-150 mmHg 또는 +/-200mmHg
- 제로 조정 정확도 : +/-1 mmHg
- 정확도 : +/-2% or +/-1 mmHg
- 맥박측정범위 : 30 to 300 또는 25 to 350bpm
8. | 비침습적 혈압(Non-invasive blood pressure)
.측정 방법 : 진동계
.표시 파라미터 : 수축기, 이완기 ,평균압, 맥박 수 , 마지막 측정 시간
.측정 모드 : 수동, 자동, 정적
.수축기 압력 측정 범위
- Adult : 30 to 290 mmHg 혹은 30 to 270
- Pediatric : 30 to 240 mmHg 혹은 30 to 180
- Neonatal : 30 to 140 mmHg 혹은 30 to 130
.이완기 압력 측정 범위
- Adult : 10 to 220 mmHg 혹은 10 to 245
- Pediatric : 10 to 200 mmHg 혹은 10 to 150
- Neonatal : 10 to 110 mmHg 혹은 10 to 100
.평균 압력 측정 범위
- Adult : 20 to 260 mmHg 혹은 20 to 255
- Pediatric : 20 to 215 mmHg 혹은 20 to 160
- Neonatal : 20 to 125 mmHg 혹은 20 to 120
.자동수축 : 2분주기(85초, 유아) 또는 이하
.자동사이클시간 : 1분-120분 또는 이상
9. | 혈중산소농도(SPO2)
.파라메터 모니터링 : 동맥혈 산소포화도(SPO2) 및 맥박
.타입 : 넬코 (재사용/일회용)
.넬코 측정 범위 : SpO2 1 to 100% 혹은 0 to 100%
맥박: 20 to 300 bpm 혹은 30 to 300 bpm
.넬코 정확도*
- 70 to 100% : +/-2 또는 그 이상
- <69% SpO2 : 미지정
.경고음 범위 : SpO2: 0 to 100% 또는 범위 이내
.PPR : 0 to 350 bpm 또는 30 to 300 bpm
10. | 이산화탄소 측정(CO2)
.Sidestream 또는 Mainstream
.측정범위 : 0 to 20%(0 to 150mmHg) 또는 그이상
.샘플링 속도 : 150 ±25mL/min 또는 그이상
.상승시간 : <300ms 혹은 범위이내
.호흡
범위 : 4 to 80 bpm 또는 그이상
정확도 : ±1/min
11. | Alarms
- | 알람 단계 : 3 단계 – High, Medium and Low 또는 4단계
- | 알림 : 화면 표시와 알람 소리
- | 알람소리 경보: 2 min 또는 그이상
- | 알람소리 일시정지 : 2분 또는 5분 또는 그이상
12. | 전원 공급 장치
- | 전압 범위 : 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
- | 전력 소비 : <200 W 또는 범위 이내
13. | 배터리
- | 종류 : 리튬이온 배터리
- | 배터리 수 : 1개 또는 2개
- | 충전시간 : 2~ 3시간 또는 3~5시간
- | 사용시간 : 3.5시간 또는 4시간 이하
- | 배터리 수명 : 300 cycles to 60% capacity 또는 그이상
C. 구 성 :
A 타입
|  | 1. | 모니터 본체 | 3
|  | - | 9인치 와이드 의료용 모니터 화면
|  | - | 전체 터치스크린이 사용 가능한 장비
|  | - | PIIC와 interface 가능한 장비 네트윅 구축
|  | 2. | Multi-Measurement Server-MMS 방식 | 3
|  | - | ECG, Resp., SpO2, NBP, IBP/Temperarue
|  | 3. | 2채널이상의 레코더 장치 | 3
|  | 4. | 리튬이온 베터리 | 3
|  | 5. | 악세서리
|  |  | 1) 3 리드 심전도 케이블 세트 | 3
|  |  | 2) 성인용 산소포화도 센서 (Reusable) | 3
|  |  | 3) 비침습적혈압 호스 & 커프 세트 (Large, Medium) | 3
|  |  | 4) 온도 센서 | 3
|  | 6. | 마운트 (유저선택) | 3
|  | 7. | 사용자/관리자 메뉴얼 | 3
B 타입
|  | 1. | Patient Monitor with 12.1" display Main Unit | 3
|  | 2. | Parameter Module(ECG/ST/Resp/SPO2/NIBP/TEMP/IBP) | 3
|  | 3. | ECG Cable | 3
|  | 4. | ECG 3Leadwire | 3
|  | 5. | NIBP Tubing | 3
|  | 6. | NIBP Cuff(Adult) | 3
|  | 7. | NIBP Cuff(Small Adult) | 3
|  | 8. | Nellcor Oximax SpO2 Adapter Cable | 3
|  | 9. | Nellcor Oximax SpO2 Sensor | 3
|  | 10. | TEMP Probe, Skin type | 3
|  | 11. | Battery | 3
|  | 12. | Recorder | 3
|  | 13. | Mount(사용자 선택) | 3
|  | 14. | Operating and Service Manual | 3
D.비 고 :
1. 별도의 비용없이 제품은 공급자에 의하여 설치, 작동되어야 한다.
2. 보증기간 – 제품 설치 후 3년 무상 A/S보장하고, A/S요청 시 24시간 이내에 조치하여야 한다.
3. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한것만을 인정한다.
4. 무상 보증기간 동안 가이드라인 등 변경 또는 소프트웨어 업그레이드 시 무상으로 지원해야 한다.
5. 계약자는 한글 제품 설명서(수입품일 경우 영문 설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출해야 한다.
6. 국내에 지정된 A/S업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 서류제출)